|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo** | Estandarizar el procedimiento para el manejo de la autoclave marca Scalan Morris equipo  |
| **Alcance** | Aplica para la autoclave marca Scalan Morris donde se esteriliza el material limpio.  |
| **Procedimiento** |
| 1- Colocar dentro del autoclave, el material a esterilizar. |
| 2- Poner la cinta de autoclave al material e Ingresar control Biológico (se realiza CB 2 veces a la semana y el control químico CQ 1 vez diariamente). |
| 3-Cerrar bien la puerta, garantizando que no se presenten fugas. Revisar que las llaves verde y amarilla se encuentren en posición vertical |
| 4-Verifique que el tubo de visualización de agua contenga el líquido, ya que el equipo automáticamente realiza el ajuste. |
| 5- Prender los tacos que se encuentran en la pared al lado de la autoclave |
| 6-Se ajusta el tiempo a 25 minutos.  |
| 7-Apretar el botón verde y el equipo inicia su proceso. |
| 8- Los relojes indicadores de temperatura, tiempo y presión se ajustan automáticamente a 121°C con 15 libras de presión. |
| 9- La autoclave cuando termina el proceso, se detiene automáticamente. |
| 10- Dejar que los relojes indicadores bajen a cero para proceder a abrir. |
| 11-Abrir la puerta con cuidado dejando reposar unos minutos el material adentro, antes de retirarlo.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Caler | Dirección de Aseguramiento de la CalidadLíder SIG | Consejo de Rectoría | Febrero de 2025 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **ÍTEM** | **MODIFICACIÓN** |
| Enero 2020 | 2 | 2. | Se adiciona en el paso el control químico CQ 1 vez diariamente). |
| Enero 2020 | 2 | 3. | Se adiciona en este paso revisar que las llaves verde y amarilla se encuentren en posición vertical |
| Enero 2020 | 2 | Todo el documento | Se revisó y ajusto por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. Se actualiza a versión 2  |
| Diciembre 2022 | 3 | Todo el documento | Se aplican los cambios a la fuente, encabezado y control de cambios de acuerdo con las directrices institucionales.Se modifica GRE-PR a GRE-PRTSe actualiza versión 2 a versión 3Se revisó y ajustó por la Coordinación administrativa de laboratorios, equipos y reactivos. |